| Jrk. | Lüümikute nimetused | Lüümiku tähis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mõõtmine ja mõõtmise täpsus | EM1L-1;2 |
| 2. | Mõõtühikute süsteem | EM2L-1;2;3 |
| 3. | Elektrimõõtriistade liigitus | EM3L-1;2;3 |
| 4. | Mõõtriistade ehitus | EM4L-1;2 |
| 5. | Elektrimõõtriistade ehitus ja tööpõhimõte | EM5L-1;2;3;4;5;6 |
| 6. | Elektronmõõteriistad | EM6L-1 |
| 7. | Digitaalmõõteriistad | EM7L-1 |
| 8. | Elektrimõõteriistad elektriskeemidel | EM8L-1 |
| 9. | Voolutugevuse mõõtmine | EM9L-1;2 |
| 10. | Pinge mõõtmine | EM10L-1;2 |
| 11. | Elektritakistuse mõõtmine | EM11L-1;2 |
| 12. | Induktiivsuse ja mahtuvuse mõõtmine | EM12L-1 |
| 13. | Võimsuse mõõtmine | EM13L-1;2;3;4 |
| 14. | Võimsusteguri mõõtmine | EM14L-1 |
| 15. | Elektrienergia mõõtmine | EM15L-1;2 |
| 16. | Sageduse mõõtmine | EM16L-1 |
| 17. | Elektronostsillograaf | EM17L-1;2 |
| 18. | Mitteelektriliste suuruste mõõtmine | EM18L-1 |
| Kokku: | 37 lüümikut |

### MÕÕTMINE JA MÕÕTMISE TÄPSUS

Mõõtmine -	mingi suuruse võrdlemine vastava mõõt-ühikuga.

Mõõtmise tulemus -	arvuline väärtus, mis näitab, mitu korda mõõdetav suurus on suurem või väiksem mõõtühikust.

Mõõtmise tulemus on alati ligikaudne, sest absoluutselt täpselt mõõta ei ole võimalik (mõõteriista ebatäpsus mõõtmise ebatäpsus ja erinevad mõõtmistingimused).

Mõõtmise absoluutne viga-	tegeliku ja mõõdetud suuruse vahe.

kus (A - mõõtmise absoluutne viga

At  - mõõdetava suuruse tegelik väärtus

Am - mõõdetud suurus

Mõõtmise absoluutne viga võib olla:

positiivne (juhul kui At > Am),

negatiivne (juhul kui At < Am)

kuid mitte 0, sest absoluutselt täpselt mõõta ei ole võimalik.

Mõõtmise suhteline-mõõtmise absoluutse vea ja mõõteriista näidu viga 			  suhe protsentides.

kus ( (%( - mõõtmise suhteline viga

(A - mõõtmise absoluutne viga

An  - mõõteriista näit

Mõõteriista taandatud - absoluutse vea ja mõõteriista skaala nimi-

viga 			   väärtuse (mõõte ulatuse) suhe protsentides.

kus ( (%( - mõõtmise suhteline viga

(A -  mõõtmise absoluutne viga

Am  - mõõteriista mõõteulatus (skaala

suurim näit)

Täpsusklass - 	mõõteriista suurim taandatud viga skaala kasutusel oleva osa piires.

Osutiriistadel on taandatud viga väikseim skaala lõpus.

Teades mõõteriista täpsusklassi [k] võib arvutada mõõtmise abso-luutse vea:

kus  (Amax - mõõtmise absoluutne viga

An   - mõõteriista näit

k    - mõõteriista täpsusklass

Olenevalt täpsusklassist võib mõõteriistu liigitada:

| Mõõteriistade liigitus | Taandatud viga % |
| --- | --- |
| Kontrollmõõteriistad: |
| k = 0,1 k = 0,2 k = 0,5 | 0,1 0,2 0,5 |
| Tehnilised mõõteriistad: |
| k = 1 k = 1,5 k = 2,5 k = 4 | 1 1,5 2,5 4 |

# MÕÕTÜHIKUTE SÜSTEEM

Põhiühikud:

- pikkuse mõõtühik				- meeter		[m]

- massi mõõtühik					- kilogramm	[kg]

- aja mõõtühik					- sekund		[s]

- elektrivoolu tugevuse mõõtühik		- amper		[A]

- temperatuuri mõõtühik				- kelvin		[K]

- valgustugevuse mõõtühik			- kandela		[cd]

- ainehulga mõõtühik				- mool		[mol]

Lisaühikud:

- tasanurga mõõtühik				- radiaan		[rad]

- ruuminurga mõõtühik				- steradiaan	[sr]

Elektritehniliste suuruste tuletatud mõõtühikud:

| Elektritehniline suurus | Mõõtühik |
| --- | --- |
| Suuruse nimetus | Tähis | Dimensioon | Nimetus | Tähis |
| Potentsiaal, pinge, emj. | (,U,E | m2 kg s-3A-1 | volt | V |
| Elektrilaeng | q | As | kulon | C |
| Takistus | R | m2 kg s-3A-2 | oom | ( |
| Mahtuvus | C | m-2kg-1s4A2 | farad | F |
| Induktiivsus | L | m2 kg s-2A-2 | henri | H |
| Juhtivus | G | m-2kg-1s3A2 | siimens | S |
| Aktiivvõimsus | P | m2 kg s-3 | vatt | W |
| Elektrienergia | W | m2 kg s-2 | džaul | J |
| Elektrivoolu tihedus | j | m-2 A | amper ruut-meetri kohta | A/m2 |
| Eritakistus | ( | m3 kg s-3A-2 | oommeeter | (m |
| Erijuhtivus | g | m-3kg-1s3A2 | siimens meetri kohta | S/m |
| Sagedus | f | s-1 | herts | Hz |
| Elektrivälja tugevus | E | m kg s-3A-1 | volt meetri kohta | V/m |
| Magnetvoog | ( | m2 kg s-2A-1 | veeber | Wb |
| Magnetvoo tihedus | B | kg s-2A-1 | tesla | T |
| Magnetvälja tugevus | H | m-1A | amper meetri kohta | A/m |
| Magneetimisergutus | Iw | A | amper | A |
| Magnetiline takistus | Rm | m-2kg-1s2A2 | amper veebri kohta | A/Wb |
| Magnetiline juhtivus | Gm | m2 kg s-2A-2 | veeber ampri kohta | Wb/A |

SI-süsteemi välised mõõtühikud:

Praktilistest kaalutlustest lähtudes on kasutusel mõned lubatud SI-süsteemi välised mõõtühikud:

näivvõimsus 		– voltamper [VA]

reaktiivvõimsus 	– varr [var]

aktiivenergia 		– kilovatt-tund [kWh]

pöörlemissagedus 	– pööret minutis [p/min].

Elektritehniliste suuruste kord- ja osaühikud:

Kord- ja osaühikud on 10x  korda suuremad või väiksemad elektri-tehnilise suuruse mõõtühikust.

Mõõtühikute kümnendeesliited ja nende teisendamine:

| Eesliide | Tähis | Kordsus | Vahekordaja | Mõõtühiku teisendamine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tera- | T | 1012 |  |  |
| giga- | G | 109 |  |  |
| mega- | M | 104 |  |  |
| kilo- | k | 103 |  |  |
| hekto- | h | 102 |  |  |  |
| deka- | da | 10 |  |  |  |
| PÕHIÜHIK |  |  |  |
| detsi- | d | 10-1 |  |  |  |
| senti- | c | 10-2 |  |  |  |
| milli- | m | 10-3 |  |  |  |
| mikro- | ( | 10-6 |  |  |
| nano- | n | 10-9 |  |  |
| piko- | p | 10-12 |  |  |

# Soovitatavad kord- ja osaühikud:

| Elektritehniline suurus | Põhiühik | Soovitatavad kordsed ühikud |
| --- | --- | --- |
| Elektrilaeng | C | kC, (C, nC, pC |
| Pinge | V | MV, kV, mV, (V |
| Potentsiaal | V | kV, mV |
| Elektromotoorjõud (allikapinge) | V | kV, mV, (V |
| Voolutugevus | A | MA, kA, mA, (A, nA |
| Voolutihedus | A/m2 | MA/m2, kA/m2, A/mm2 |
| Takistus | ( | T(, G(, M(, k(, m(, (( |
| Eritakistus | (m | M(m, k(m, m(m, ((m |
| Juhtivus | S | KS, mS, (S |
| Erijuhtivus | S/m | MS/m, KS/m |
| Elektrivälja tugevus | V/m | V/mm, V/cm, mV/m |
| Mahtuvus | F | mF, (F, nF, pF |
| Magnetvoog | Wb | mWb |
| Magnetvoo tihedus | T | MT, (T, nT |
| Magnetomotoorjõud | A | kA, mA |
| Magnetvälja tugevus | A/m | kA/m, A/mm |
| Induktiivsus | H | mH, (H, nH, pH |
| Periood | s | ms, (s |
| Sagedus | Hz | MHz, kHz |
| Võimsus | W | GW, MW, kW, mW, (W |
| Näivvõimsus | VA | MVA, kVA |
| Reaktiivvõimsus | var | kvar |
| Energia | J | TJ, GT, MJ, kJ, mJ |
| Elektrienergia tarbimine | Wh | GWh, MWh, kWh, Ws |

ELEKTRIMÕÕTERIISTADE LIIGITUS

Elektrimõõteriistad-  tehnilised vahendid, millega teostatakse

elektrimõõtmisi.

Elektrimõõteriistadega mõõdetakse nii elektrilisi (voolutugevus, pinge, takistus, võimsus jt.) kui ka paljusid mitteelektrilisi (tempe-ratuur, rõhk, kiirus, vedeliku nivoo jt.) suurusi.

Elektrimõõteriistadeks on:

- analoog- ehk näidumõõteriistad

- võrdlusmõõteriistad

- registreerivad mõõteriistad ehk meerikud

- digitaal- ehk numbermõõteriistad.

Elektrimõõteriistu  iseloomustab  käsitlemise  lihtsus  ja mõõtmise suur täpsus.

Elektrimõõteriistu liigitatakse:

- mõõdetava voolu liigi järgi

| Tingmärk | Mõõdetav voolu liik |
| --- | --- |
|  | alalisvoolu |
| ( | vahelduvvoolu |
| ( | alalis- ja vahelduvvoolu |
| 3(50Hz | kolmefaasilise voolu |

- mõõteriista mõõteasendi järgi

| Tingmärk | Mõõteriista asend mõõtmisel |
| --- | --- |
|  | horisontaalasend |
|  | vertikaalasend |
|  | etteantud nurga all (näites 30o) |

- mõõdetava elektrilise suuruse järgi

| Tingmärk | Mõõteriista nimetus | Mõõdetav suurus |
| --- | --- | --- |
|  | Ampermeeter (A-mikroampermeeter mA-milliampermeeter kA-kiloampermeeter MA-megaampermeeter | voolutugevus |
|  | Voltmeeter mV-millivoltmeeter kV-kilovoltmeeter MV-megavoltmeeter | pinge |
|  | Oommeeter k(-kilooommeeter M(-megaoommeeter | takistus |
|  | Vattmeeter kW-kilovattmeeter MW-megavattmeeter | vahelduvvoolu aktiiv- ja alalisvoolu võimsus |
|  | Hertsmeeter kHz-kilohertsmeeter MHz-megahertsmeeter | sagedus |
|  | Fasomeeter | võimsustegur |
|  | Arvesti | elektrienergia |
|  | Multimeeter (Tester) | voolutugevus, pinge ja takistus |

- mõõtesüsteemi talituse järgi

| Tingmärk | Mõõtesüsteemi talitus |
| --- | --- |
| tavaline | logomeeter |  |
|  |  | magnetelektriline |
|  |  | elektrimagnetiline |
|  |  | elektridünaamiline |
|  |  | ferrodünaamiline |
|  |  | induktsioon |
|  | vibratsioon |
|  | termiline |
|  | bimetall |

ELEKTRIMÕÕTERIISTADE EHITUS

Elektrimõõteriistad koosnevad kolmest põhilülist:

- mõõteahel

- mõõtemehanism

- lugemseadis

Mõõteahel-           muundab  mõõdetava  suuruse  niisuguseks  elektriliseks suuruseks, mis vahetult mõjutab mõõtemehanismi.

Mõõtemehanism- 	muundab mõõteahelast saabuva elektriener-gia mõõteriista liikuva osa liikuma panemi-seks vajaminevaks mehaaniliseks energiaks.

Mõõteriista liikuva osa kinnitus:

Lugemseadis-	ühendab endas näidiku ja mõõteskaala.

Tehnilistel mõõteriistadel on harilik skaala ja näidikuks nooljas osuti.

Elektrimõõteriistade skaalad:

ühtlane                        ebaühtlane

Elektrimõõteriistade osutid:

Kõrgemaklassi  mõõteriistad  varustatakse peegelskaala ja nuga-osutiga.

Väikese pöördemomendiga täpsetel mõõteriistadel kasutatakse  valgusnäidikut - mõõtemehanismi  liikuvale osale kinnitatud peegli-ke suunab mõõteriista sees paiknevast valgusallikast pärineva valguskiire skaalale, mistõttu seal saadakse liikuv valgustäpp.

Mõõdetava suuruse muutumisel siirdub mõõteriista liikuv osa uude tasakaalu asendisse. Et üleminek oleks kiire ja samal ajal sujuv on praegu kõik  näidumõõteriistad varustatud summutiga.

Kasutatakse õhk- ja magnetsummutit.

ELEKTRIMÕÕTERIISTADE EHITUS JA TÖÖPÕHIMÕTE

Magnetelektrilised mõõteriistad

Liikumatu osa koosneb püsimagnetist ja pehmest terasest silindrist; liikuv osa teljele kinnitatud alumiiniumraamist, millel paikneb peenest isoleeritud traadist mähis. Teljele on kinnitatud vastu-kaaludega osuti. Raam paikneb püsimagneti pooluste ja teras-silindri vahelises õhupilus.

Tööpõhimõte seisneb püsimagneti ja mähist läbiva elektrivoolu poolt põhjustatud magnetväljade vastasmõjul, mille tulemusena raam, järelikult ka osuti pöördub. Raami (osuti) pöördenurk sõltub voolutugevusest mähises, pöördumissuund aga voolu suunast mähises.

Elektrimagnetilised mõõteriistad

Mõõtemehanism koosneb paigalseisvast mähisest, mida läbiv elektrivool põhjustab magnetvälja. Magnetvälja mõjul magneetub ekstsentriliselt teljele kinnitatud pehmest terasest ankur ning tõmbub mähise sisse, pöörates telge koos osutiga. Voolu suuna muutmisel mähises muutub ankru  magnetiline polaarsus, mistõttu ankur tõmbub mähisesse ja osuti kaldub ikka ühele ja samale poolele.

Elektridünaamiline mõõteriist

Tööpõhimõte seisneb kahte: liiku-matut ja liikuvat mähist läbivate voolude  poolt  põhjustatud  mag-netväljade vastasmõjul. Liikumatu mähis on väikese keerdude arvuga ja lülitatakse ahelasse jadamisi, lii-kuv mähis aga suure keerdude ar-vuga ja lülitatakse ahelasse rööbiti.

Mõõteriista lülitamisel vooluahelas-se läbib vool mõlemat mähist  ja liikuv mähis pöördub magnetväljade  vastastikusel toimel. Pöördenurk on võrdeline voolutugevusega, mõõte-riista osuti pöördub voolu suunast  sõltumata aga alati ühele ja samale poole.

Ferrodünaamiline mõõteriist

Tööpõhimõte on analoogiline elekt-ridünaamilise mõõteriistaga.

Erinevuseks on see, et liikumatu mähise südamik on valmistatud elektritehnilisest lehtterasest, milli-ne tugevdab magnetvälja, mis aga oluliselt tõstab mõõteriista tundli-kust.

Elektristaatiline mõõteriist

Tööpõhimõte  seisneb  kahe lähes-tikku  asetatud erinimeliselt laetud plaadi vahel ilmneva tõmbejõu määramisega.

Kuna elektristaatilistes mõõteriis-tades kasutatakse rakendatud pin-ge otsest mõju plaatidele, siis leia-vad nad kasutamist voltmeetritena.

Vibratsioonmõõteriist

Tööpõhimõte seisneb elektromag-netiliste võnkumiste ja mehaanilise resonantsi nähtustel, kusjuures mõõteriista elektrimagnetit läbiv vool  põhjustab muutuva magnet-välja tekkimise.

Magnetväli, vastavalt muutumise sagedusele, paneb võnkuma ühe mehaanilistest vibraatoritest, milli-se võnkesagedus vastab mähist lä-biva voolu sagedusele.

Vibratsioonsagedusmõõtja näitude lugemid:

Logomeeter

Logomeeter on elektrimõõteriist, mille mõõtemehanismi pöördenurk sõltub läbivate voolutugevuste suhtest.

Magnetelektrilise logomeetri põhimõtteline skeem

Analoogmultimeeter

Analoogmultimeeter on universaalne elektrimõõteriist paljude elekt-riliste suuruste mõõtmiseks.

Multimeetrit (ka tester) kasutatakse nii alalis- kui ka vahelduvvoolu tugevuse ja pinge ning elektritakistuse mõõtmiseks.

Multimeeter on kahe või kolme skaalaga ja eri-nevate mõõtepiirkondadega.

MEERIKUD

ELEKTRONMÕÕTERIISTAD

Elektronmõõteriist- elektrimehaanilise näidumõõteriistaga ühen-datud elektronlülitus, mille abil saadakse  nõu-tavaid (näiteks suurt tundlikust) mõõteriista omadusi.

Sõltuvalt mõõteriista otstarbest esineb väga  mitmekesiseid skeemilahendusi.

Alalispinge-elektronvoltmeeter:

Sisendseadiseks on pingejagur, mille abil toi-mub mõõtepiirkonna muutmine. Väljundis  ole-va mõõteriistana rakendatakse tavaliselt mag-netelektrilisi mikroampermeetreid.

Vahelduvpinge-elektronvoltmeeter:

Sisendseadiseks on  pingejagur, mille abil toi-mub mõõtepiirkonna  muutmine. Võimendi  ka-sutamine  lubab  suurendada mõõteriista tund-likkust. Detektori ülesandeks on muundada mõõdetav vahelduvpinge temaga funktsionaal-selt seotud alalispingeks.

Elektronmõõteriistade eelised:

- väike omatarve

- saab kasutada kõrgetel sagedustel

Elektronmõõteriistade puudused:

- keerukas mõõteskeem

- vajavad lisatoiteallikat

- näit sõltub mõõdetava pinge või voolu kõvera kujust

- väike mõõtetäpsus.

DIGITAALMÕÕTERIISTAD

Digitaalmõõteriist- 	numbermõõteriist,  milles mõõdetava suuruse või tema analoogi (s.o. mõõdetavaga võrdelise füüsikalise suuruse)  pideval muutumisel tema hindamine toimub kindla kohtade arvuga numbri järgi.

Digitaalmõõteriistad sobivad  enamiku elektri-suuruste mõõtmiseks. Levinumad on number-näiduga voltmeetrid, oommeetrid, fasomeetrid  ja sagedusmõõturid.

Digitaalmõõteriista koostis:

Digitaal-multimeeter-põhimõtteliselt numbernäiduga tester.

### ELEKTRIMÕÕTERIISTAD ELEKTRISKEEMIDEL

| Tingmärk | Nimetus | Tingmärk | Nimetus |
| --- | --- | --- | --- |

### VOOLUTUGEVUSE MÕÕTMINE

Voolutugevust mõõdetakse ampermeetriga. Ampermeeter ühen-datakse elektriahelasse järjestiku nii, et  tema mähist läbib kogu ahela voolutugevus. Järelikult ampermeetri sisetakistus on väike.

Voolutugevuse vahetu mõõtmine

kus I [A] 	- ampermeetri mõõteväärtus

( 	- ampermeetri osuti hälve (jaotist)

C 	- ampermeetri konstant

Ip 	- ampermeetri mõõtepiirkond

N 	- ampermeetri skaala jaotiste arv

Ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamine sildava takisti abil

Sildav takisti (ka šunt)-erikonstruktsiooniga takisti, millega laienda-takse ampermeetri mõõtepiirkonda.

Magnetelektrilisele mõõteriistale ehitatakse sil-dav takisti tavaliselt ampermeetri sisse, ent valmistatakse ka sildavaid takistid, mida vaja-duse korral saab  vahetada.

Sildava takisti arvutus:

rA            Imax     rA+ rs

rs =           n =        =

n - 1           Ip          rs

kus I [A] 	- ampermeetri mõõteväärtus

( 	- ampermeetri osuti hälve (jaotist)

C 	- ampermeetri konstant

Ip 	- ampermeetri mõõtepiirkond

N 	- ampermeetri skaala jaotiste arv

n 	- laiendustegur

Ampermeetri mõõtepiirkonna laiendamine voolutrafo abil

Voolutrafo- 	vahelduvvooluahelais ampermeetri mõõtepiir-konna laiendamiseks  kasutatav eriotstarbeline transformaator.

Tingmärgid elektriskeemidel:

Voolutrafo kordaja arvutus:

Imax    I1N

n =         =

Ip      I2N

kus I [A] 	- ampermeetri mõõteväärtus

( 	- ampermeetri osuti hälve (jaotist)

C 	- ampermeetri konstant

Ip 	- ampermeetri mõõtepiirkond

N 	- ampermeetri skaala jaotiste arv

n 	- voolutrafo kordaja

Voolutugevuse mõõtmine ampertangidega

Ampertangid- 	erikujuline mõõteriist, mille abil saab mõõta  voolutugevust juhtmes teda katkestamata.

### PINGE MÕÕTMINE

Pinget mõõdetakse voltmeetriga. Voltmeeter ühendatakse rööbiti elektriahela osaga, milles on tarvis pinget mõõta.

Voltmeetri sisetakistus on suhteliselt suur.

Pinge vahetu mõõtmine

kus U [V] 	- voltmeetri mõõteväärtus

( 	- voltmeetri osuti hälve (jaotist)

C 	- voltmeetri konstant

Up 	- voltmeetri mõõtepiirkond

N 	- voltmeetri skaala jaotiste arv

Voltmeetri mõõtepiirkonna laiendamine eeltakisti abil

Eeltakisti-	takisti, mille abil laiendatakse voltmeetri mõõ-tepiirkonda.

Eeltakisti arvutus:

Umax    rV+ re

re = rV (n – 1)  n =        =

Up         rV

kus U [V] 	- voltmeetri mõõteväärtus

( 	- voltmeetri osuti hälve (jaotist)

C 	- voltmeetri konstant

Up 	- voltmeetri mõõtepiirkond

N 	- voltmeetri skaala jaotiste arv

n 	- laiendustegur

Voltmeetri mõõtepiirkonna laiendamine pingetrafo abil

Pingetrafo- 	vahelduvvooluahelais voltmeetri mõõtepiirkon-na laiendamiseks kasutatav mõõtetransfor-maator.

Tingmärgid elektriskeemidel:

Pingetrafo kordaja arvutus:

Umax    U1N

n =         =

Up      U2N

kus U [V] 	- voltmeetri mõõteväärtus

( 	- voltmeetri osuti hälve (jaotist)

C 	- voltmeetri konstant

Up 	- voltmeetri mõõtepiirkond

N 	- voltmeetri skaala jaotiste arv

n 	- pingetrafo kordaja

Pinge mõõtmine pingejaguri abil

Pingejagur- 	takistite kogum, mis on valitud nii, et mõõtmi-sel ei langeks voltmeetri klemmidele pinget, mis ületab temale lubatava pinge.

### ELEKTRITAKISTUSE MÕÕTMINE

Elektritakistuse mõõtmiseks võib kasutada erinevaid mõõteriistu ja meetodeid.

Elektritakistuse mõõtmine voltampermeetri meetodil

- suurte takistuste mõõtmine

- väikeste takistuste mõõtmine

Elektritakistuse mõõtmine oommeetriga

Oommeetriga mõõtmisel tegevuse  järjekord:

- lühistada klemmid ja paigaldada 0

- teostada mõõtmine

- korrutada mõõtmise tulemust klemmikordajaga

(x1;  x10; x100 või x1000)

Elektritakistuse mõõtmine alalisvoolu sillaga

Alalisvoolu sillaga mõõtmisel tegevuse  järjekord:

- reostaatidega R1; R2 ja R3 reguleerida mõõtesilla õlad tasa-kaalu (null-indikaator näitab 0).

- arvutada takistuse suurus:

Tavaliselt mõõtesild on valmistatud kompaktse mõõteriistana, mille-ga saab kiiresti ja täpselt takistusi mõõta:

Isolatsioonitakistuse mõõtmine megaoommeetriga

Megaoommeeter-	käsitsi vändatav püsimagnetitega  alalisvoolu-generaator  (meger) pingega 500 V või 1000 V isolatsioonitakistuse mõõtmiseks.

Megaoommeetri mõõteulatust (kas k( või M() saab muuta vastava ümberlülitiga.

Logomeetri rakendamine megaoommeetris:

### INDUKTIIVSUSE JA MAHTUVUSE MÕÕTMINE

Vahelduvvoolusild- mõõtelülitus, mida peamiselt kasutatakse  elektriahelate induktiivsuse ja mahtuvuse mõõtmiseks.

Induktiivsuse mõõtmine

Mahtuvuse mõõtmine

VÕIMSUSE MÕÕTMINE

Alalisvoolu võimsuse mõõtmine voltampermeetri meetodil

- suurte võimsuste mõõtmine

- väikeste võimsuste mõõtmine

Võimsuse mõõtmine vattmeetriga

Alalisvoolu võimsust ja vahelduvvoolu aktiivvõimsust mõõdetakse elektridünaamilise vattmeetriga.

Mõõteriista  liikumatu  mähis on  voolumähis ja ta lülitatakse  jadamisi  tarbijaga. Liikuv pinge-mähis lülitatakse ahelasse rööbiti. Kui vatt-meetri ühe mähise otsad ümbervahetada muu-tub pöördemomendi suund. Õige ühenduse ta-gamiseks on vattmeetri nn. generaatoriklem-mid märgitud tärniga. Mõõtmisel generaatori-klemmid ühendatakse omavahel.

kus P [W] - vattmeetri mõõteväärtus

( 	- vattmeetri osuti hälve (jaotist)

C 	- vattmeetri konstant

Up 	- vattmeetri pingepiirkond

Ip 	- vattmeetri voolupiirkond				      		      	      N 	- vattmeetri skaala jaotiste arv

Ühefaasilise tarbija aktiivvõimsuse mõõtmine vattmeetriga mõõtepiirkonna laiendamisel

Vattmeetri laienduskordajate 								arvutus:

I1N               rW - re

nI =            nU =

I2N      	      re

I1N

kus P [W] - vattmeetri mõõteväärtus

( 	   - vattmeetri osuti hälve (jaotist)

C 	   - vattmeetri konstant

Up 	   - vattmeetri pingepiirkond

Ip 	   - vattmeetri voolupiirkond				      		  	  N 	   - vattmeetri skaala jaotiste arv

n =	nInU	- vattmeetri laienduskordaja

Kolmefaasilise neljajuhilise sümmeetrilise tarbija aktiivvõim-suse mõõtmine

kus P [W] - vattmeetri mõõte-					 väärtus

( - vattmeetri osuti hälve

C - vattmeetri konstant

Up- vattmeetri pingepiirkond

Ip  - vattmeetri voolupiirkond				      	     N - vattmeetri skaala jaotiste 						   arv

Kolmefaasilise kolmejuhilise sümmeetrilise tarbija aktiivvõim-suse mõõtmine

kus P [W] - vattmeetri mõõte-				   väärtus

( -vattmeetri osuti hälve

C -vattmeetri konstant

Up-vattmeetri pingepiirkond				              Ip  -vattmeetri voolupiirkond				      	      N -vattmeetri skaala jaotiste 						   arv

Kolmefaasilise neljajuhilise mittesümmeetrilise tarbija aktiiv-võimsuse mõõtmine

kus P [W] -vattmeetrite mõõte-							  väärtused

( - vattmeetrite osutite hälbed

Up- vattmeetri pingepiirkond

Ip - vattmeetri voolupiirkond				      	   	    N - vattmeetrite skaalade jao-						  tiste arv

Kolmefaasilise kolmejuhilise mittesümmeetrilise tarbija aktiiv-võimsuse mõõtmine

kus P1[W] - esimese vattmeetri 						           mõõteväärtus

P2[W] - teise vattmeetri 								   mõõteväärtus

( - vattmeetrite osutite hälve

C - vattmeetrite konstandid

Up- vattmeetri pingepiirkond

Ip  - vattmeetri voolupiirkond				      	     N - vattmeetri skaala jaotiste 						   arv

Reaktiivvõimsuse mõõtmine

Reaktiivvõimsuse mõõtmiseks kasutatakse reeglina tavalisi vatt-meetreid. Et vattmeetri hälve kujuneks võrdeliseks tarbitava reak-tiivvõimsusega Q tuleb ta mõõdetavasse ahelasse lülitada nii, et jälgitava voolu ja pinge vaheline faasinihkenurk oleks 90o - (.

Näivvõimsuse mõõtmine

Kasutatakse voltampermeetri meetodit:

VÕIMSUSTEGURI MÕÕTMINE

Võimsustegurit saab määrata kaudselt mõõtes voolutugevuse, pinge  ja aktiivvõimsuse:

Võimsusteguri mõõtmine fasomeetriga:

Elektridünaamilise fasomeetri logomeet-rilise mõõtemehanismi moodustavad kaks püsi- ja kaks liikuvat pooli. Jadamisi ühendatud püsipoole läbib tarviti vool I ja tekitab ühtlase magnetvälja.

Liikuvad poolid on kinnitatud osutiga ühi-sele teljele.

Ühe liikuva pooli ahelas paikneb eel-takisti, mistõttu teda läbiv vool on ühes faasis pingega. Teise liikuva pooli ahelas toimib induktiivsus ja seetõttu vool jääb pingest maha. Järelikult mõõtemeha-nismi liikuvale osale mõjuvad vastas-suunalised momendid.

Fasomeetri mõõtemehanismi liikuva osa hälve sõltub vooluahela voolu ja pinge faasinihkenurgast ja seega võib skaalat gradueerida cos( ühikutes. Tavaliselt varustatakse fasomeetrid kahepoolse skaalaga, kusjuures mõõteulatus võim-susteguri suhtes on +1…-1.

Mõõteriista näidud sõltuvad sagedusest, sest sageduse muutumisel omandab tei-se väärtuse ka teise liikuva pooli reaktiiv-takistus.

ELEKTRIENERGIA MÕÕTMINE

Vahelduvvoolu energiat mõõdetakse induktsioonarvestiga.

Induktsioonmõõteriist- mõõtemehanism töötab ainult vahelduv-vooluga. Pinge- ja voolumähised asuvad elektritehnilisest lehtterasest koostatud sü-damikel.

Vahelduvvool mähistes tekitavad vaheldu-vad magnetvood (sisuliselt pöörisvoolud), mis koostööna põhjustab ketta pöörlemise.

Ketta pöördemoment on võrdeline tarviti võimsusega - mida suurem on tarviti võim-sus, seda suurem on pöördemoment. Ketta ühtlase pöörlemise korral pöörlemissagedus on võrdeline  kasutatud võimsusega, pöörete koguarv aga kasutatud võimsuse ja aja kor-rutisega s.t. tarbitava elektrienergiaga. Püsi-magneti asendi muutmisega reguleeritakse arvesti näidu õigust.

Kolmefaasilise kaheelemendilise arvesti skeem:

SAGEDUSE MÕÕTMINE

Mõõtmine resonantssagedusmõõturiga

Kasutatakse vastavalt valmistatud sagedustele 10 kuni 1000 Hz. Lülitatakse vooluahelasse rööbiti.

Tööpõhimõte seisneb elektrimagneti-liste võnkumiste ja mehaanilise reso-nantsi nähtustel, kusjuures mõõteriista elektrimagnetit läbiv vool põhjustab muutuva magnetvälja tekkimise.

Magnetväli, vastavalt muutumise sa-gedusele, paneb võnkuma ühe me-haanilistest vibraatoritest, millise võn-kesagedus vastab mähist läbiva voolu sagedusele.

Resonantssagedusmõõtja näitude lugemid:

Mõõtmine osutisagedusmõõturiga

Kasutatakse nii elektrimagnetilist kui ka elektri- ja ferrodünaamilist logomeetrit.

ELEKTRONOSTSILLOGRAAF

Elektronostsillograaf - võimaldab visuaalselt jälgida ja mõõta elektrisignaale.

Elektronostsillograaf on laia kasutusalaga mõõteriist, mille abil saab uurida ja mõõta pidevaid, impulss-, mitteperioodilisi, juhuslikke jm. elektrisignaale.

Elektronostsillograafi ehitus

Elektronostsillograafi põ-hiseadmeks on elektron-kiiretoru koos juhtimis- ja toiteahelaga.

Uuritav pinge antakse elektronkiiretoru püsthäl-vitusplaatidele, mille abil elektronkiire hälve muu-tub võrdeliselt uuritava pingega. Et uuritav pinge võib muutuda suures ula-tuses, tagatakse opti-maalne hälvituspinge pin-gejaguriga. Pingejaguri ülekandetegurit saab muuta kas astmeliselt või sujuvalt. Lisaks on veel lüliti, mis muudab ülekan-detegurit  10 kordselt.

Ostsillograafi mõõtepiirkond antakse V/jaotis. See määrab pinge-telje mastaabi. Enne uuritava pinge sisendisse lülitamist tuleb kontrollida, kas mõõdetav pinge ei ületa pingejaguritega valitud mõõtepiirkonna piirsuurust.

Ostsillograafi võib seadistada nii, et saab mõõta sisendsignaali null-joone suhtes koos alaliskomponendiga – asend ( või ainult vahel-duvkomponenti – asend (. Nulljoone seadistamine toimub vastava nupuga lüliti asendis (.

Mõõtejuhtmete ühendamisel tuleb kindlaks teha “maa” ja “signaali” ots. “Maa” sõrmega puudutamisel kiir ei reageeri. Kahe sisendi kasutamisel tuleb jälgida, et ei tekiks lühist.

Kujutise ajatelje seadistamine toimub lüliti abil astmeliselt või nupuga sujuvalt. Ajatelje mastaap antakse ühikutes ms/jaotis või (s/jaotis.

Et saada paigalseisvat kujutist, tuleb ostsillograaf sünkroniseerida juhtnupu abil. Kujutise polaarsust on võimalik muuta 180o võrra vastava nupuga. Kujutise reguleerimiseks ekraanil on nupud: eredus, teravus, kiire koonduvus ja ekraani valgsus.

Ostsillograafi ekraanilt on võimalik määrata pinge amplituud, periood, sagedus, joonistada pingekõvera kuju ja jälgida voolu-tugevust.

MITTEELEKTRILISTE SUURUSTE MÕÕTMINE

Elektrilisel teel saab mõõta paljusid mõõdetavaid mitteelektrilisi suurusi: aeg, kiirus, rõhk, jõud, temperatuur, vedeliku nivoo, detailide mõõtmed j.t.

Elektrimõõtmise eelised: elektrimõõteriistad on täpsed ja tundlikud, seetõttu saab nendega mõõta pidevalt ja kauge maa tagant, mis aga võimaldab tootmisprotsesse kontrollida ja auto-matiseerida.

Mitteelektriliste suuruste elektrimõõtmise alused:

- mitteelektriline suurus tuleb muuta suuruste elektrian-duri abil elektriliseks

- teostada mõõtmine elektrimõõteriistadega, mille skaa-la on gradueeritud vastava mitteelektrilise suuruse ühikutes.

Mitteelektriliste suuruste elektrimõõtmiste näited:

- takistusmuunduriga vedeliku nivoo mõõtja

- erianduritega elektrimõõtmisi

mahtuvusanduriga                           induktsioontahhomeeter

paksuse mõõtja

# Text boxes

(A = At + Am

(A

( =          100%

An

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

(A

( =          100%

Am

kAn

(Amax = (

100

Am

x1000

x1000

x1000

x10

x1000

x10

x10

x10

x1000

x10

x10

x1000

x1000

x1000

Kinnitus kärnidel

#### Kinnitus tõmmitsail

Kinnitus riputil

A

(

V

W

Hz

(o

AVO

sisendseade

(

(

30o

2

L

Püsimagnetid

Alumiiniumist plaat

5

EM

Pöörduv raam

Poolused

Pooluskingad

Magnetjuht

Püsimagnet

Magnetjuht

Lamepooliga  elektrimagnetilinemõõtemehanism

Ümarpooliga  elektrimagnetilinemõõtemehanism

Südamik

Südamik

Liikumatusüdamik

Mähis

Korpus

Mähis

Liikuv ankur

Vedru

Magnet-summuti

50

51

49

49

51

50

49

51

50

49

51

50

50 Hz

49,75 Hz

50,5 Hz

51,5 Hz

Staatilise elektriga laetud plaadid

N

##### S

I2

I1

(A

võimendi

võimendi

(A

sisendseade

detektor

analoog-loendur

muundur

## sobitusseade

number-

indikaator

meerik

väljund-

seade

###### A

Numbriline mõõtetulemus

Lüliti:

sisse-välja

Pooljuhtseadiste

kontrollimine

Takistuse mõõteasendid

Mõõtepiirkondade pöördlüliti

Vahelduvvoolu tugevuse mõõteasendid

Mõõteahela

klemmid

Alalisvoolu tugevuse mõõteasendid

Vahelduvpinge mõõteasendid

Alalispinge mõõteasendid

(

Ip

rA

N

Imax

Umax

N

rV

Up

(

###### V

Ip

I = (C = (

N

###### A

(

Ip

rA

N

Imax

Ip

I = (Cn = (     n

N

rs

N

I1N

(

###### A

rA

Imax

Ip

Ip

I = (Cn = (     n

N

I2N

Termoandur

Elektrimõõteriist

t o

UV

Um

R

Ux = UV

r

r

R

###### V

Up

U = (C = (

N

re

Umax

N

rV

Up

(

###### V

Up

U = (Cn = (     n

N

Umax

###### V

(

U1N

rV

N

Up

U2N

Up

U = (Cn = (     n

N

U

I

rV

###### A

(

###### V

(

rA

R

rA

###### A

(

(

U

I

rV

###### V

U           U

R (       R =      - rA

I            I

U              U

R (       R =

I           I - U/rV

###### NI

R1

R3

R2

RX

R1 R3

RX =

R2

R

R3

LX = L0

R4

R2

R3

R1

###### NI

r ’2

r ’1

r2

r1

R3

CX = C0

R4

R4

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

LX

L0

C0

CX

(

R4

R3

R2

R1

###### NI

Rx

E

I1

I2

RX

Null-indikaator

A - valiku

pöördlüliti

Silla nupplüliti

B - kordaja

pöördlüliti

RX = A x B =

= 6 x 10 = 60 (

rA

###### A

(

(

U

I

rV

###### V

P ( UI  P = UI - I2rA

P

P

rA

###### A

(

(

U

rV

###### V

I

U2

P ( UI  P = UI -

rV

(

(

IpUp

P = (C = (

N

IpUp

P = (Cn = (        n

N

Up

Ip

N

(

P

###### W

(

I1N

rW

N

Ip Up

I2N

re

L1

Ip

###### W

(

Up

(

N

L2

L3

N

IpUp

P = 3(C = 3(

N

N

###### W

Ip

Up

(

(

L1

L2

L3

re

IpUp

P = 3(C = 3(

N

re

N

###### W

Ip

Up

(

(

IpUp

P = ((L1+(L2+(L3)

N

L1

N

L2

L3

(

(

Up

Ip

###### W

N

(

(

Up

Ip

###### W

N

P = PL1+PL2+PL3)

N

###### W

Ip

Up

(

(

IpUp

P1 = (1C1 = (1

N

L1

P = P1+P2

L2

L3

(

(

Up

Ip

###### W

N

P

cos( =

IU

S = IU

U

L

R

I2

I1

L1

N

L1

L2

L3

1

3

2

3

2

1

6

5

4

9

8

7

12

11

10

5

4

3

2

1

20

21

13

kWh

(

L1

L2

L3

N

6

13

4

3

2

1

L1

N

(fx

1

2

Kanal I

Kanal II

Ajatelg

Sünkroniseerimine

(

(

(

(

(s

ms

I

…

I+II

((

II

X-Y

Pingejaguri lüliti

Pingejaguri üle-

kandeteguri lüliti

Kordaja lüliti

Ajatelje seadistamine

Kanalite lülitid

Mõõtejuhtmete sisend

Polaarsuse muutmine

Eredus

Teravus

Kiire koonduvus

Ekraani valgsus

Võrgulüliti

Nivoonupp

Välissignaal

Toite-plokk

#### Uuritava

#### pinge

võimendi

Sünkroni-saator

Generaa-tor

Võimendi

N

S

EM

1

L

1

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

Integreeriv mõõteriist

Alalisvoolu meeriku põhilüliks on mag-netelektriline mõõtemehanism.

Vahelduvvoolu ahelais asetleidvate voo-lu, pinge, võimsuse ja teiste suuruste muutuste ülesmärkimisel rakendatakse ferrodünaamilisi mõõtemehanisme.

Meerik- 	jälgitavaid suurusi automaatselt üleskirjutav mõõteriist.

Kaasaegsed multimeetrid on varustatud lisava-henditega pooljuhtseadiste (dioodid ja transis-torid) kontrollimiseks ja mõõtmiseks

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

3

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

5

EM

Püsimagnet

Välismagnetiga magnetelektriline mõõtemehanism

Sisemagnetiga magnetelektriline mõõtemehanism

Pöörduv

südamik

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

3

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

4

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

5

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

6

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Rõhuandur

P

Registreeriv mõõteriist

I

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

(

2

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

3

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

4

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

IpUp

P2 = (2C2 = (2

N

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

Ühefaasilise kahetariifse arvesti elektriskeem:

Kolmefaasilise kahetariifse arvesti elektriskeem:

1

L

16

EM

50

51

49

50

51

49

50

51

49

49

51

50

49,75 Hz

51,5 Hz

50,5 Hz

50 Hz

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

LÜÜMIKUTE KOMPLEKT:

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

1

EM

2

EM

2

EM

korrutada vahe-kordajaga

jagada vahe-kordajaga

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

3

L

2

EM

3

EM

4

EM

3

EM

3

EM

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

2

L

4

EM

5

EM

5

EM

5

EM

5

EM

Mõõtemehanismi liikuv osa on ühendatud  registeerseadisega. Kui mõõdetava suuruse väärtus muutub, võtab registreerseadis uue asendi, mis märgitakse liikuvale paberlindile või pöörlevale ring-diagrammile. Püsiliikumise korral saadakse suuruse muutumine ajas.

Diagrammipaberi liikumise võib viia vastavusse ka mõne teise suuruse muutumisega. Niisugusel juhul joonistub välja vaadeldava kahe suuruse funktsionaalne sõltuvus.

Meerikuteks on: ampermeetrid, voltmeetrid, vattmeetrid, sagedus-mõõturid jt.

6

EM

7

EM

9

EM

9

EM

Valgusandur

mA

Elektrimõõteriist – näitena milliampermeeter

o

Impulsiloendur

Voolumähis

#### Pingemähis

Ühefaasiline vattmeeter

#### Kolmefaasiline vattmeeter

Arvesti

t

#### Aegrelee

#### Lülituskell

#### Programmkell

Ostsilloskoop

000

V

#### Digitaalvoltmeeter

000

A

#### Digitaalampermeeter

#### Ostsillograaf

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

8

EM

Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED

1

L

10

EM

10

EM

11

EM

11

EM

12

EM

13

EM

13

EM

13

EM

13

EM

14

EM

15

EM

15

EM

1

L

17

EM

17

EM

18

EM

Koostaja: Raivo PÜTSEP

ELEKTRIMÕÕTMISED